| 产品序号 | 设备名称 | 设备要求 | 数量 | 单位 | 质保期 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇产型彩色多普勒超声诊断系统 | - 技术参数要求： - 1、设备需可适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉等超声诊断。 - 2、设备需配备≥21寸高分辨率彩色液晶显示器和高灵敏度防反光彩色触摸屏。 - 3、设备需可实现图像无焦点显示，图像质量近、中、远场保持均匀一致。 - 4、设备需具有组织特异性成像预设功能，可针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像。 - 5、设备探头接口需≥4个。 - 6、设备需具有二维灰阶模式和谐波成像模式。 - 7、设备需具有彩色多普勒成像功能，需包括彩色、能量、方向能量多普勒模式。 - 8、设备需具有频谱多普勒成像功能，需包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒等。 - 9、设备需具有自由臂三维成像、斑点抑制成像、频率复合成像、扩展成像、实时双幅对比成像、高分辨率血流成像、精细血流自动识别成像和立体血流成像等功能。 - 10、设备需具有自动优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度和造影图像功能。 - 11、设备需支持全中文操作界面，并需支持触摸屏手动注释。 - 12、测量/分析和报告具体要求： - ①设备需具有常规测量、多普勒测量和自动频谱测量功能。 - ②设备需具有腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经和急诊科等各学科测量功能，并需可自动生成报告。 - ③设备需具有自动产科测量和自动NT测量功能，可实现自动测量多项胎儿发育评估指标。 - ④设备需具有血管体位图手动编辑功能。 - ⑤设备需具有胎儿心脏评估功能，需可用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，并支持多种心脏测量项目，同时具有心脏发育评分功能。 - 13、设备需具有电影回放和存储功能，支持手动、自动回放和4D 电影回放。 - 14、设备需具有动、静态图像对比功能，并需支持动、静态图像冻结后，可进行参数调节。 - 15、设备需具有图像导出功能，导出图像需可在电脑上浏览。 - 16、设备需支持网络连接和移动终端设备图像查询功能。 - 17、设备需具有DICOM 3.0数据接口。 - 18、设备需具有USB传输和DVD刻录功能。 - 19、二维灰阶模式具体参数要求: - ①设备需具有全程动态聚焦功能。 - ②需可在检查不同脏器时预置最佳图像检查条件。 - ③最大显示深度需≥38cm。 - ④最大频率需≥650 帧/秒。 - ⑤TGC和 LGC 需可多段调节。 - ⑥动态范围需≥160 ，且可视可调。 - ⑦需具有增益节功能，可实现B/M/D独立可调。 - ⑧伪彩图谱需多种可选。 - 20、彩色多普勒成像具体参数要求： - ①需可显示速度、速度方差、能量、方向能量等参数。 - ②显示方式需包括B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW等。 - ③线阵探头取样框偏转范围需≥±30度 - ④最大帧率需≥200 帧/秒 - ⑤需支持B/C 同宽 - 21、频谱多普勒模式具体参数要求： - ①需具有脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒等多种模式。 - ②显示方式需包括B、PW、B/PW、 B/C/PW、B/CW、B/C/CW等 - ③需具有快速角度校正和频谱自动测量功能。 - 22、设备需具有实时四维成像功能，可支持多种模式渲染成像及裁剪，且容积图像支持斑点噪声抑制。 - 23、设备需具有容积厚层成像功能，可实现任意剖面成像，并需具有深度渲染成像功能，可显示不同距离间三维信息。 - 24、设备4D成像最大显示帧率需≥45，并需支持VOI容积成像框可在同一平面进行360度旋转。 - 25、设备需具有容积光源渲染成像功能，可通过调节阴影强度和移动光源实现多方位容积增强显示。 - 26、设备需具有胎儿头颅自动切面识别功能，可实现自动获取胎儿颅脑标准切面图和评估参数值。 - 27、设备需具有胎儿面部自动导航功能，并需可自动去除面部遮挡物和调整胎儿面部的显示方向。 - 28、设备需具有胎儿心脏检查切面自动识别功能。 - 29、设备需可对盆底超声检查中进行自动测量与评估。 - 30、设备需具有子宫内膜自动成像与容积成像分析功能，可实现子宫内膜冠状面成像和子宫内膜容积和厚度测量。 - 31、设备需具有颅内容积自动测量功能，可实现自动显示胎儿颅内立体轮廓和胎儿颅内容积测量数据。 - 32、设备需具有腔内STE剪切波弹性成像功能和小儿髋关节测量功能。 - 33、探头具体参数要求： - ①设备需可支持相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积等探头。 - ②设备需配备腹部单晶体探头、腹部容积探头、腔内容积探头、线阵探头等各一把，且需为超宽频带或变频探头，可实现二维、彩色、多普勒等模式下独立变频使用。 - ③设备所配腹部单晶体探头超声频率需包含1.2- 6.0 MHz，腹部容积探头超声频率需包2.0-8.0MHz，腔内容积探头超声频率需包含4.0-9.0 MHz，线阵单晶体探头超声频率需包含3.0-12.0 MHz。 - ④凸阵、线阵、相控阵需具备多角度穿刺引导功能。 - 34、设备需具有B/M、彩色、频谱多普勒等超声输出功率多级调节功能。 - 35、设备需配备耦合剂加热器和腔内探头放置架，并需可支持脚踏开关使用。 - 36、设备需配备移动版云端远程会诊系统1套、多参数监护仪1台、网络版超声图文报告工作站1套、音箱1套及图像采集器10个，每把探头均配备可消毒重复利用的穿刺架，并需可对接医院在用PACS信息化系统。 - 37、需负责与我院现在用的HIS、LIS、PACS等信息化系统对接使用所发生的所有费用（PACS系统，浙江格林蓝德信息技术有限公司）。 二、设备运维技术服务 为设备提供为期三年的设备运维技术服务。设备运维技术服务要求如下： 1、技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供不少于2次技术培训，须由厂家专业技术人员对采购人的设备操作人员就有关操作使用、应急处理等方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备所有的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至所有受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 2、设备运行维护 ： （1）日常巡检维护 ：提供设备运行巡检服务，定期对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患等内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 （2）设备性能维护：每年须免费提供不低于4次的设备维护保养服务，维护保养内容包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件等内容，并向采购人提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单等维护保养记录。 （3）应用维护：提供7*24小时在线或电话技术咨询服务，保证设备年开机率不小于95%。 3、免费对软件进行升级维护。 | 1 | 套 | 自验收合格之日起提供所投全部产品（含附属产品及附件）3年原厂包修 | 设备验收合格并收到发票后，采购人向中标人全额支付设备总货款；中标人完成每年设备运维技术服务并通过验收后，采购人向中标人支付当年设备运维技术服务费用。 |
| 2 | 高配置型全身型彩色多普勒超声诊断系统 | - 设备技术参数 - 1、设备需可适用于心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、儿科、颅脑外科介入诊断和治疗及临床学术研究。 - 2、设备需配置≥21英寸高分辨率液晶显示器。 - 3、设备需具有脉冲优化处理技术、自适应增益补偿技术和解剖M型技术。 - 4、设备需具有脉冲反向谐波成像功能。 - 5、设备需具有彩色多普勒成像技术、自适应宽频带彩色多普勒成像技术、彩色多普勒能量图技术和方向性能量图技术。 - 6、设备需具有包括 PW 、CW 和 HPRF等数字化频谱多普勒显示和分析功能。 - 7、设备需动态范围可调 - 8、设备需配备液晶触控显示屏，可实现参数调节。 - 9、设备需具有图像优化功能和组织谐波成像功能。 - 10、设备需具有斑点噪音抑制技术，且多级可调； - 11、设备需具有3D/4D、CFM/PDI、宽景成像以及造影空间复合成像技术等，并支持焦点、线密度、帧平均等多种参数可调。 - 12、设备需具有造影成像技术，具体如下： - ①需包含谐波造影模式和基波造影模式。 - ②需支持造影剂二次注射。 - ③需具有血管内中膜自动测量功能。 - 13、设备需具有血流成像功能，具体如下： - ①需采用非多普勒成像技术，无取样框、不降低帧频、无速度和角度依赖，需可在不需要注射造影剂的情况下显示血流动力学状态。 - ②需具有精细血流自动识别成像和超微血流成像功能，并需可在非造影状态下可显示动脉硬化斑块等细微血流信息。 - 14、设备需具备剪切波弹性成像功能，具体参数要求如下： - ①可实现弹性量化分析，并支持穿刺针增强技术。 - ②需采用无创评估肝组织弹性超声成像技术，并可结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度。 - ③需具有肝纤维化分级指示功能，可实现自动将剪切波数值和肝纤维化分级关联显示。 - ④单一定量区域需具有多个组测量值录入，并需可导出报告打印。 - 15、设备需可连接腹部、浅表、心脏、腔内、经食道等多种探头。 - 16、设备需具备包括B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式等多种测量和分析功能，且需可进行一般测量、心脏测量、外周血管测量和计算及多普勒血流测量与分析等。 - 17、设备需可进行产科患者超声检查径线测量、NT 测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数和新生儿髋关节角度测量等。 - 18、设备需具有图像存储和电影回放功能，并需支持图像数据导出。 - 19、设备需具有病案管理功能，包括病人资料、报告、图像的存储、修改、检索和打印。 - 20、设备需具有DICOM3.0 输出接口。 - 21、设备需具有不少于4个超声探头接口。 - 22、设备操作控制台需可调节高度和旋转移动。 - 23、设备需配备穿刺微凸阵探头、单晶体凸阵探头、单晶体相控阵探头等各一把和线阵探头两把，且所有探头都需可实现二维、彩色、多普勒等频率独立可调，并需配备穿刺导向装置。 - 24、设备穿刺微凸阵探头频率范围需包含2.0-7.0MHz，单晶体腹部凸探头频率范围需包含1.0-5.0MHz，单晶体相控阵探头频率范围需包含1.0-5.0MHz，线阵探头频率范围需包含3.0-11MHz，线阵探头频率范围需包含15.0-20.0MHz。 - 25、二维灰阶显像具体参数要求： - ①需可结合造影及微视血流成像技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，可实现分辨肿瘤的良恶性。 - ②需具有回放重现功能。 - ③需具有增益调节功能，B/M 需可独立调节，STC需可多段调节。 - 26、频谱多普勒具体参数要求： - ①需可显示脉冲多普勒(PWD)、高脉冲重复频率(HPRF)和连续波多普勒(CW)等多种模式。 - ②需具有B/D、M/D、D和B/CDV等多种显示方式。 - ③PWD血流速度0 度夹角下需≥ 6.0 m/s，CWD血流速度需≥ 10.0m/s；最低测量速度需≤ 1mm/s。 - ④需支持不小于60秒的多普勒和M型电源回放功能。 - ⑤需具有高通滤波和低通滤波功能，且支持分级选择。 - ⑥取样宽度范围需包括 0.5mm- 15mm，且需多级可调。 - ⑦零位移动需可多级调节，且需可实现实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。 - ⑧需具有包括反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位等显示控制功能。 - 27、彩色多普勒具体参数要求： - ①需包括速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示等显示方式。 - ②需具有双同步和三同步显示(B/D/CDV)功能。 - ③凸阵探头全视野且18cm 深扫描时，彩色显示帧频需≥10帧/s；相控阵探头18cm 深度扫描时，彩色显示帧频需≥11 帧/秒。 - ④线阵扫描图像显示范围需包含-20°～ +20°。 - 28、设备需配备多参数监护仪1台、网络版超声图文报告工作站1套、音箱1套及图像采集器10个，每把探头均配备可消毒重复利用的穿刺架，并需可对接医院在用PACS信息化系统。 29、需负责与我院现在用的HIS、LIS、PACS等信息化系统对接使用所发生的所有费用。（PACS系统，浙江格林蓝德信息技术有限公司） 二、设备运维技术服务 为设备提供为期三年的设备运维技术服务。设备运维技术服务要求如下： 1、技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供不少于2次技术培训，须由厂家专业技术人员对采购人的设备操作人员就有关操作使用、应急处理等方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备所有的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至所有受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 2、设备运行维护 ： （1）日常巡检维护 ：提供设备运行巡检服务，定期对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患等内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 （2）设备性能维护：每年须免费提供不低于4次的设备维护保养服务，维护保养内容包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件等内容，并向采购人提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单等维护保养记录。 （3）应用维护：提供7*24小时在线或电话技术咨询服务，保证设备年开机率不小于95%。 - 3、免费对软件进行升级维护。 | 1 | 套 | 自验收合格之日起提供所投全部产品（含附属产品及附件）3年原厂包修 | 设备验收合格并收到发票后，采购人向中标人全额支付设备总货款；中标人完成每年设备运维技术服务并通过验收后，采购人向中标人支付当年设备运维技术服务费用。 |
| 3 | - 普通配置型全身型彩色多普勒超声诊断系统 | - 技术参数要求： - 每套产品须满足下列要求： 1、设备需可适用于心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、儿科、介入诊断和治疗及临床学术研究等。 2、设备需配置≥21英寸高分辨率液晶显示器。 3、设备需具有脉冲优化处理技术、自适应增益补偿技术和解剖M型技术。 4、设备需具有脉冲反向谐波成像功能。 5、设备需具有彩色多普勒成像技术、自适应宽频带彩色多普勒成像技术、彩色多普勒能量图技术和方向性能量图技术。 6、设备需具有包括 PW 、CW 和 HPRF等数字化频谱多普勒显示和分析功能。 7、设备需动态范围可调 8、设备需配备液晶触控显示屏，可实现参数调节。 9、设备需具有图像优化功能和组织谐波成像功能。 10、设备需具有斑点噪音抑制技术，且多级可调； 11、设备需具有3D/4D、CFM/PDI、宽景成像以及造影空间复合成像技术等，并支持焦点、线密度、帧平均等多种参数可调。 12、设备需具有血流成像功能，采用多普勒成像技术，不降低帧频、无速度和角度依赖，并需可在不需要注射造影剂的情况下显示血流动力学状态。 13、设备需可连接腹部、浅表、心脏、腔内等多种探头。 14、设备需具备包括B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式等多种测量和分析功能，且需可进行一般测量、心脏测量、外周血管测量和计算及多普勒血流测量与分析等。 15、设备需可进行产科患者超声检查径线测量、NT 测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数和新生儿髋关节角度测量等。 16、设备需具有图像存储和电影回放功能，并需支持图像数据导出。 17、设备需具有病案管理功能，包括病人资料、报告、图像的存储、修改、检索和打印。 18、设备需具有DICOM3.0 输出接口。 19、设备需具有不少于4个超声探头接口。 20、设备操作控制台需可调节高度和旋转移动。 21、设备需配备凸阵探头、线阵探头、相控阵探头等各一把，且所有探头都需可实现二维、彩色、多普勒等频率独立可调，并需配备穿刺导向装置。 22、设备腹部凸探头频率范围需包含1.2-5.0 MHz，线阵探头频率范围需包含3.0-13 MHz，相控阵探头频率范围需包含1.3-4.5 MHz。 23、二维灰阶显像具体参数要求： ①需具有数字化全程动态聚焦和数字式可变孔径及动态变迹功能 ②发射及接收通道数需≥1024。 ③每帧线密度需≥230超声线。 ④需可针对不同脏器预设最佳图像检查条件。 ⑤最大显示深度需≥40cm。 ⑥TGC和LGC需多段可调。 24、频谱多普勒具体参数要求： ①需可显示脉冲多普勒(PWD)、高脉冲重复频率(HPRF)和连续波多普勒(CW)等多种模式。 ②需具有B/D、M/D、D和B/CDV等多种显示方式。 ③PWD血流速度0 度夹角下需≥ 8.0 m/s，CWD血流速度需≥ 37.0m/s；最低测量速度需≤ 1.0 mm/s。 ④需支持不小于60秒的多普勒和M型电源回放功能。 ⑤零位移动需可多级调节，且需可实现实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。 ⑥需具有包括反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位等显示控制功能。 25、彩色多普勒具体参数要求： ①需包括速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示等显示方式。 ②需具有双同步和三同步显示(B/D/CDV)功能。 ③线阵扫描图像显示范围需包含-30°～ +30°。 - 26、设备需配备网络版超声图文报告工作站1套、耦合剂加热器1套、音箱1套及图像采集器10个，每把探头均配备可消毒重复利用的穿刺架，并需可对接医院在用PACS信息化系统。 27、需负责与我院现在用的HIS、LIS、PACS等信息化系统对接使用所发生的所有费用。（PACS系统，浙江格林蓝德信息技术有限公司） 二、设备运维技术服务 为设备提供为期三年的设备运维技术服务。设备运维技术服务要求如下： 1、技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供不少于2次技术培训，须由厂家专业技术人员对采购人的设备操作人员就有关操作使用、应急处理等方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备所有的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至所有受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 2、设备运行维护 ： （1）日常巡检维护 ：提供设备运行巡检服务，定期对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患等内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 （2）设备性能维护：每年须免费提供不低于4次的设备维护保养服务，维护保养内容包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件等内容，并向采购人提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单等维护保养记录。 （3）应用维护：提供7*24小时在线或电话技术咨询服务，保证设备年开机率不小于95%。 - 3、免费对软件进行升级维护。 | 4 | 套 | 自验收合格之日起提供所投全部产品（含附属产品及附件）3年原厂包修 | 设备验收合格并收到发票后，采购人向中标人全额支付设备总货款；中标人完成每年设备运维技术服务并通过验收后，采购人向中标人支付当年设备运维技术服务费用。 |
| 4 | - 心脏型彩色多普勒超声诊断系统 | - 技术参数要求： - 1、设备需以成人和小儿心脏超声诊断应用及科研为主且可应用于全身超声诊断，需适用于心血管、外周血管、妇产科、腹部、胎儿心脏、浅表组织、小器官、经颅及术中等超声诊断，并需支持二维和实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术。 - 2、设备需具有数字化全程动态聚焦和数字式可变孔径及动态聚焦功能，且发射及接收通道数需≥1024。 - 3、设备需支持超宽频变频探头，探头接口需为通用探头接口且需≥4个。 - 4、设备需动态范围可调。 - 5、设备需具有数字化二次谐波成像、数字化二维灰阶成像、频谱多普勒成像、彩色多普勒成像、组织多普勒成像和冠状血流显像等功能。 - 6、设备需具有心血管超声造影功能，支持心室及外周血管造影。 - 7、设备需采用实时空间复合成像技术、实时频率复合成像技术和实时宽景成像技术，并需可进行手动或自动定量及半定量测量计算。 - 8、设备需可针对不同脏器预置图像检查条件。 - 9、设备需具有自适应或自动优化功能。 - 10、设备需具有梯形成像功能，可实现在此状态下进行彩色多普勒血流显像及频谱多普勒分析。 - 11、设备需可对二维、彩色、频谱等多种模式进行优化。 - 12、设备需可显示存储动、静态图像。 - 13、设备需采用心脏二维、三维斑点追踪技术。 - 14、设备需具有存储功能和定量分析功能，支持多幅同屏电影回放分析。 - 15、设备需具有二维、彩色双幅实时显示功能。 - 16、设备需具有电影回放功能，并需具有数据输出接口，可实现动、静态图像存储输出。 - 17、设备需具有DICOM3.0数据接口。 - 18、设备需配备≥17英寸高分辨液晶显示器。 - 19、探头具体参数要求如下： - ①设备需可支持相控阵、凸阵、线阵、实时经胸心脏三维探头等。 - ②设备需配备成人电子相控阵探头、小儿电子相控阵探头、腹部凸阵探头、线阵探头、成人心脏实时三维或者矩阵经胸容积探头各一把。 - ③成人电子相控阵探头频率范围需包含 2-5 MHz、小儿电子相控阵探头频率范围需包含 3-8 MHz、腹部凸阵探头探头频率范围需包含 2-5 MHz、线阵探头频率范围需包含 3-10 MHz、成人心脏实时三维或者矩阵经胸容积探头频率范围需包含 2-5 MHz。 - ④需支持B/D兼容，可实现电子扇扫探头支持B/PW和B/CW兼容，凸阵和腔内探头支持B/PW兼容。 - 20、二维图像参数具体要求： - ①二维灰阶需≥256级。 - ②系统接受超声信号动态范围需≥180db。 - ③18cm深度时，相控阵探头帧频需≥60帧/秒，凸阵探头帧频需≥30帧/秒。 - ④每帧线密度需≥230超声线。 - ⑤电子扇扫探头：基波3种频率 2-4 MHz，二次谐波频率≥2组；凸阵探头：基波3种频率 2-5 MHz，二次谐波频率≥2组；线阵探头：基波3种频率 5-10 Hz。 - ⑥需具有声束聚焦功能，声束发射需多级可调，声束接收需可自动连续聚焦。 - ⑦B/M,B/D需可独立调节，STC(DGC)需可多段调节。 - ⑧实时及冻结图像放大后需不失真。 - ⑨最大有效显示深度需≥30cm。 - 21、频谱多普勒参数具体要求： - ①需具有脉冲多普勒，连续多普勒，组织多普勒等显示模式。 - ②0位置基线状态下，PW,2.5MHz，最大可测速度需≥±8m/s；CW,1.9MHz，最大可测速度需≥±12m/s。 - ③非噪音信号最大可测速度需≤1mm/s。 - ④需具有B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D,任意角度的M型、B型(或CFI)双幅、多幅等多种显示方式。 - ⑤取样宽度及位置范围需包含1mm-10mm，并多级可调。 - ⑥需具有高通滤波和低通滤波功能，且支持分级选择。 - ⑦需具有频谱自动分析功能，包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络等功能，且需可自动计算各血流动力学参数。 - ⑧需具有频谱图像调节功能，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正等调节功能，并需可应用于已经冻结或存储后的图像。 - 22、组织多普勒与应变成像参数具体要求： - ①需具有彩色速度、能量、频谱及M型组织多普勒显示功能。 - ②需具有应变、应变率显像及组织同步化显像功能，并需具有多节段心肌同步化牛眼图显示功能。 - ③需具有组织多普勒灰阶显示功能，可实现灰阶图像转换成组织多普勒数据图像。 - ④需可在主机上同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线。 - 23、彩色多普勒成像参数具体要求： - ①最大帧频需≥200帧/秒，18cm深度，全视野时，最高线密度下，彩色血流显示时，扇形探头帧频需≥15帧/秒，凸阵探头帧频需≥8帧/秒。 - ②需具有速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示等显示方式。 - ③彩色显示角度需包含20-90度，且可多角度选择。 - ④显示位置调整图像范围需包含-20度— +20度。 - ⑤零位移动需多级可调,并需可进行黑/白与彩色比较和彩色对比。 - ⑥需具有彩色增强功能。 - ⑦彩色、二维需可独立变频。 - ⑧最低平均血流测量速度需≤5m/s。 - 24、测量及分析功能具体要求： - ①需具有一般测量功能，包括距离、面积、容积、周长、速度、压力、PI、RI、S/D等。 - ②需具有心脏功能测量与分析功能，包括基本测量、狭窄及返流测量和左心功能测量计算等。 - ③需具有心脏高级分析功能，包括二维、三维心脏左室、右室功能及心房功能分析、心肌运动同步性定量分析、超声造影测量分析、斑点追踪定量分析等功能。 - ④需具有腹部测量及计算、血管血流测量及计算、经颅多普勒测量及计算和自动多普勒测量及计算等功能。 - ⑤需具有心肌同步性运动定量分析功能，并需具有多节段心肌的牛眼图显示功能。 - ⑥需具有斑点追踪定量分析功能，可实现追踪心内膜边界、自动分析心肌收缩期峰值速度和应变、提供多节段牛眼图显示。 - ⑦需具有频谱多普勒实时自动包络功能。 - ⑧需具有血管内中膜自动测量、血管前壁和后壁自动测量、自动分析报告和自动优化测量曲线等功能。 - 设备需配备移动版云端远程会诊系统1套、多参数监护仪1台、网络版超声图文报告工作站1套、音箱一套及图像采集器10个，每把探头均配备可消毒重复利用的穿刺架，并需可对接医院在用PACS信息化系统。 - 需负责与我院现在用的HIS、LIS、PACS等信息化系统对接使用所发生的所有费用。（PACS系统，浙江格林蓝德信息技术有限公司） - 二、设备运维技术服务 为设备提供为期三年的设备运维技术服务。设备运维技术服务要求如下： 1、技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供不少于2次技术培训，须由厂家专业技术人员对采购人的设备操作人员就有关操作使用、应急处理等方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备所有的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至所有受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 2、设备运行维护 ： （1）日常巡检维护 ：提供设备运行巡检服务，定期对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患等内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 （2）设备性能维护：每年须免费提供不低于4次的设备维护保养服务，维护保养内容包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件等内容，并向采购人提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单等维护保养记录。 （3）应用维护：提供7*24小时在线或电话技术咨询服务，保证设备年开机率不小于95%。 - 3、免费对软件进行升级维护。 | 1 | 套 | 自验收合格之日起提供所投全部产品（含附属产品及附件）3年原厂包修 | 设备验收合格并收到发票后，采购人向中标人全额支付设备总货款；中标人完成每年设备运维技术服务并通过验收后，采购人向中标人支付当年设备运维技术服务费用。 |
| 5 | - 多导睡眠测量仪 | - 技术参数要求： - 一、设备硬件部分技术参数要求： 1、设备监测通道数需≥45通道，脑电监测通道数需≥8通道，监测范围需包含脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、肢体运动、PTT（血压监测）和压力滴定等，并需可支持拓展监测呼末CO2、经皮CO2、食道压及PH值等。 2、设备单通道采样率需≥10000Hz，存储频率需≥2000Hz。 3、设备动态输入量程需≥600mV。 4、设备EEG频率采集范围需包含0.02⁓8000Hz。 5、设备数字分辨率需≥24bit，输入阻抗需≥100MΩ，输入电流需≤5nA。 6、设备需具有数据有线和无线实时传输功能。 7、设备需具有入睡潜伏期时间计算功能。 8、设备信号放大器需具有阻抗测试功能。 9、设备需具备通过心电信号测量成人、婴幼儿胸腔阻抗功能。 10、设备需具有胸腹相位分析功能。 11、设备共模抑制比需≥105dB。 12、设备需具有红外高清数字视频记录和编辑功能。 二、设备软件部分技术参数要求： 1、设备软件需符合AASM标准，且支持R&K和AASM互相转换，软件需具有婴幼儿、儿童和成人睡眠分析功能，并需采用全中文操作界面和全中文分析报告。 2、设备软件需具有病人数据记录和实时自动及人工分析功能。 3、设备需具有信号显示多种扫描速度，并需具有同屏显示功能。 4、设备多导睡眠采集分析软件功能需包含睡眠分期、呼吸事件、心血管事件分析、体位分析、腿动分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析等功能。 5、设备需具有患者血氧值低限、脉率异常、呼吸面罩漏气、呼吸压力阈值超限等异常情况声光报警功能。 6、设备需采用开放式通道设计，支持增加信号导联。 7、设备需具有回放分析标记功能，并需具有远程控制功能。 8、设备需具有数据管理功能，可实现复制数据、移动数据、删除数据、剪辑数据、合并片段数据、导出数据和导入数据等。 9、设备需具有报告编辑功能，可实现编辑整夜和分夜报告。 10、设备需具有实时添加或改变灯光状态等事件功能。 11、设备需具有睡眠紊乱事件自动分析功能，包含呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、周期性腿动和鼾声等事件分析。 12、设备需具有纺锤波、Delta波等自动数量统计图功能。 13、设备需具有RBD特殊事件分析功能，可实现REM期肌张力增高程度分析和报告功能。 14、设备需具有脑电分析功能，可实现整夜或片段脑电分析和报告功能。 15、设备需具有呼吸参数图形分析功能，可实现监测呼吸阻力等。 16、设备需具有教学功能，可实现病例分析、数据对比和查询的教学需求。 17、设备软件需具备连续小波频谱转换图查看功能和快速傅里叶变换直方图查看功能。 18、设备需可监测睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势，判断血压与呼吸事件相关性。 19、设备需具有CAP分析报告、REM密度分析报告和RERA分析报告功能。 20、设备需具有监测中辅助诊断功能，需支持预设AHI指数阈值实现分夜诊断评估。 21、设备需具有异常事件标注功能。 三、设备系统配置技术参数要求： 1、设备配套工作站CPU需采用不低于英特尔i7处理器，内存需≥4G，硬盘容量需≥1T，采用Windows 10以上操作系统，并需配备激光打印机一台。 2、需负责与我院现在用的HIS、LIS、PACS等信息化系统对接使用所发生的所有费用。设备运维技术服务 ： 为设备提供为期五年的设备运维技术服务。设备运维技术服务要求如下： 1、技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供不少于2次技术培训，须由厂家专业技术人员对采购人的设备操作人员就有关操作使用、应急处理等方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备所有的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至所有受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 2、设备运行维护 ： （1）日常巡检维护 ：提供设备运行巡检服务，定期对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患等内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 （2）设备性能维护：每年须免费提供不低于4次的设备维护保养服务，维护保养内容包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件等内容，并向采购人提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单等维护保养记录。 （3）应用维护：提供7*24小时在线或电话技术咨询服务，保证设备年开机率不小于95%。 3、免费对软件进行升级维护。 | 4 | 台 | 自验收合格之日起提供所投全部产品（含附属产品及附件）5年原厂包修 | 设备验收合格并收到发票后，采购人向中标人全额支付设备总货款；中标人完成每年设备运维技术服务并通过验收后，采购人向中标人支付当年设备运维技术服务费用。 |
| 6 | - 冲击波治疗仪 | 1、设备需采用气压冲击和立式可移动设计。 2、设备需配备≥6英寸彩色液晶触控屏，可显示工作压力值。 3、设备工作压力需包含1～4Bar可调，最大工作压力误差需≤10%，步进精度需≤0.1Bar。 4、设备工作频率需包含1～20 Hz可调，误差需≤5%，步进精度需≤1 Hz。 5、设备需配套≥6种治疗探头，需包含准直型和发散型探头。 6、设备最大能流密度需≥1.8mJ/mm²。 7、设备需内置多种各部位治疗方案。 8、设备需具有计数、显示和重置功能，可实现记录治疗过程。 9、设备需具有疼痛评估功能，包括动态VAS、静态VAS、睡眠VAS和面部表情测量等功能。 10、设备需具有患者数据管理及存储功能。 11、设备需具有双重过压安全保护功能。 | 3 | 台 | 自验收合格之日起提供所投全部产品（含附属产品及附件）3年原厂包修 | 设备验收合格并收到发票后，采购人向中标人全额支付设备总货款；中标人完成每年设备运维技术服务并通过验收后，采购人向中标人支付当年设备运维技术服务费用。 |
| 7 | - 体外冲击波治疗仪 | 1、设备需采用电磁式冲击波设计。 2、设备能量调节范围需包含60～180mJ，并需多级可调。 3、设备频率连续调节范围需包含1～22HZ，调节精度需≤1HZ。 4、设备需具有多种治疗模式，包含肌腱炎治疗模式、跟腱炎治疗模式和筋膜炎治疗模式等。 5、设备需具有≥12英寸液晶触控显示屏，可实现治疗部位、治疗频率和治疗强度等的操作控制。 6、设备需配备≥2个治疗手柄，并需配备≥6个治疗头，包含9mm、15mm和25mm治疗头等。 7、设备治疗手柄需具有治疗次数计数功能。 8、设备需具有多种脉冲治疗模式可选。 | 1 | 台 | 自验收合格之日起提供所投全部产品（含附属产品及附件）3年原厂包修 | 设备验收合格并收到发票后，采购人向中标人全额支付设备总货款；中标人完成每年设备运维技术服务并通过验收后，采购人向中标人支付当年设备运维技术服务费用。 |