| 产品序号 | 设备名称 | 设备要求 | 数量 | 单位 | 质保期 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携型彩色多普勒超声诊断系统 | 1、设备需适用于腹部，浅表，心脏、血管、介入、儿科、急诊、重症监护及其它临床科室的超声诊断应用和相关科研。 2、设备需采用笔记本式设计，配备≥15英寸高分辨率彩色液晶监视器。 3、设备需具有动态范围可视可调功能。 4、设备需具有二维灰阶成像、频谱多普勒成像、彩色血流成像、二次谐波成像、自然组织谐波成像和一体化负荷超声成像等功能。 5、设备需具有组织多普勒成像智能心肌应变及应变率定量分析。 6、设备需支持相控阵、凸阵、微凸阵和线阵探头的穿刺引导功能，且凸阵探头和线阵探头需具有多个穿刺引导角度。 7、设备需具有一般测量、外周血管测量、神经直径及面积测量、多普勒血流测量及分析和心脏功能测量及分析等功能。 8、设备需具有自动和实时多普勒频谱波形分析功能，可实现实时和冻结状态下的频谱波形分析。 9、设备需具有心功能定量和半定量分析功能，具体要求如下： ①二维心功能定量分析需支持左室收缩及舒张功能分析，可实现面积变化分数、峰值射血率、峰值快速充盈率等，并支持彩色室壁运动分析和瓣环组织追踪显像及运动曲线分析。 ②心肌应变定量分析需支持多节段心肌取样、多个心动周期数据显示、各个节段多个心动周期曲线显示等分析。 10、设备需具有存储记录功能，并需具有DICOM 3.0 数据接口。 11、设备需配置电子相控阵探头、电子凸阵探头和线阵探头等各一把，设备所配置电子相控阵探头超声频率范围需包含2-4 MHz，电子凸阵探头超声频率范围需包含1-5MHz，线阵探头超声频率范围需包含5-12MHz。 12、二维成像具体参数要求： ①相控阵探头全视野且17cm深度扫描时帧速率需≥60帧/秒；凸阵探头全视野且17cm深度扫描时帧速率需≥25帧/秒。 ②具有增益调节功能，STC需可多段调节，物理LGC需可多段调节。 13、频普多普勒成像具体参数要求： ①PW模式血流最大测量速度需≥± 10 m/s；CW模式血流最大测量速度需≥± 20 m/s。 ②最低测量速度≤1mm/s。 ③取样宽度及位置范围需包含0.8 mm -24 mm，且分级可调。 ④需具有电影回放功能。 14、彩色多普勒成像具体参数要求： ①相控阵探头16cm深度扫描时帧频需≥12帧/秒；凸阵探头全视野且16cm深度扫描时帧频需≥10帧/秒。 ②组织多普勒成像模式下，相控阵探头17cm深度扫描时需≥110帧/秒。 15、设备需可拓展使用经食道探头和术中探头。 16、设备需具有超声图像和病案管理功能，可实现图像和回放电影的同屏显示。 17、设备需具有B/M，PW，CDFI等输出功率多级调节功能。 18、设备需配置专用推车，推车高度需可调节。 - 19、设备需配备网络版超声工作站1套、音箱1套及图像采集器10个，每把探头均配备可消毒重复利用的穿刺架，并需可对接医院在用PACS信息化系统。 20、需负责与我院现在用的HIS、LIS、PACS等信息化系统对接使用所发生的所有费用。（PACS系统，浙江格林蓝德信息技术有限公司） 设备运维技术服务 ： 为设备提供为期三年的设备运维技术服务。设备运维技术服务要求如下： 1、技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供不少于2次技术培训，须由厂家专业技术人员对采购人的设备操作人员就有关操作使用、应急处理等方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备所有的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至所有受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 2、设备运行维护 ： （1）日常巡检维护 ：提供设备运行巡检服务，定期对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患等内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 （2）设备性能维护：每年须免费提供不低于4次的设备维护保养服务，维护保养内容包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件等内容，并向采购人提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单等维护保养记录。 （3）应用维护：提供7*24小时在线或电话技术咨询服务，保证设备年开机率不小于95%。 3、免费对软件进行升级维护。 | 1 | 套 | 自验收合格之日起提供所投全部产品（含附属产品及附件）3年原厂包修 | 设备验收合格并收到发票后，采购人向中标人全额支付设备总货款；中标人完成每年设备运维技术服务并通过验收后，采购人向中标人支付当年设备运维技术服务费用。 |
| 2 | 射频 消融仪 | 1、设备射频频率范围需包含400KHz，误差需≤25KHz。 2、设备最大输出功率需≥200W。 3、设备阻抗范围需包含10Ω-1000Ω，且需具有数字显示功能。 4、设备需具有单针、多针、凝血和腔镜等电极类型自动识别和显示功能。 5、设备功率模式需包括0-120W可调，针道模式需包括0-200W可调，直径模式需包括10 -35mm ，并需具有定时功能。 6、设备需具有能量自动控制功能，可实现根据设置时间自动调节能量输出。 7、设备需具有能量自动补偿功能，实现自动补偿治疗过程中的热量损耗。 8、设备需具有针道烧灼功能、阻抗监测、温度监测和双极治疗功能。。 9、设备需具有开机自检功能。 10、设备需具有电极检测功能，可实现手术电极和中性电极断开时停止能量输出。 11、设备需可扩展实现NO-TOUCH消融和多根电极同时消融功能。 设备运维技术服务 ： 为设备提供为期三年的设备运维技术服务。设备运维技术服务要求如下： 1、技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供不少于2次技术培训，须由厂家专业技术人员对采购人的设备操作人员就有关操作使用、应急处理等方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备所有的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至所有受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 2、设备运行维护 ： （1）日常巡检维护 ：提供设备运行巡检服务，定期对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患等内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 （2）设备性能维护：每年须免费提供不低于4次的设备维护保养服务，维护保养内容包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件等内容，并向采购人提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单等维护保养记录。 （3）应用维护：提供7*24小时在线或电话技术咨询服务，保证设备年开机率不小于95%。 3、免费对软件进行升级维护。 | 1 | 套 | 自验收合格之日起提供所投全部产品（含附属产品及附件）3年原厂包修 | 设备验收合格并收到发票后，采购人向中标人全额支付设备总货款；中标人完成每年设备运维技术服务并通过验收后，采购人向中标人支付当年设备运维技术服务费用。 |
| 3 | 便携式彩超 | 1、设备需适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅和急诊等全身超声检查。 2、设备需具有彩色液晶显示屏全中文操作界面，显示屏尺寸需≥15英寸，显示器需可调节角度。 3、设备需具有触控显示屏和触控板，并需支持手势操作功能。 4、设备需具有二维灰阶模式、M型模式、彩色M型模式和解剖M型模式。 5、设备需具有组织多普勒成像、梯形拓展成像、空间复合成像、3D成像和弹性成像功能。 6、设备需具有斑点噪声抑制功能，并需多级可调。 7、设备需具有多角度穿刺增强功能和一键优化功能。 8、设备需具有内置电池，满电状态下连续使用时间需≥60min。 9、二维灰阶成像具体参数要求如下： ①焦点需动态可调； ②需具有增益调节功能，B/M/D需独立可调，STC和LGC需多段可调； ③相控阵探头全视野且18cm深度扫描时二维帧频需≥50帧/秒，凸阵探头全视野且18cm深度扫描时二维帧频需≥40帧/秒； ④最大显示深度需≥40cm； ⑤需动态范围可调； ⑥需具有宽景成像功能，伪彩图谱需多种可选。 10、彩色多普勒成像具体参数要求如下： ①需包含速度显示、速度方差显示、能量显示和方向能量显示等； ②需具有B/C、B/C/M、PDI/DPDI和B/C/PW等显示方式； ③线阵探头取样框偏转范围需≥±20度。 11、频谱多普勒成像具体参数要求如下： ①需包含B、PW、B/PW、B/C/PW、 B/CW和B/C/CW等显示方式； ②需具有反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等显示控制功能； ③PW模式血流最大测量速度需≥10m/s，最小速度需≤1mm/s； ④线阵探头取样框偏转范围需≥±20度。 12、设备测量分析功能需包含心脏功能测量与分析、心脏二维任意角度测量线测量、解剖M型测量、妇产科测量与分析、血管血流测量与分析、自动IMT测量功能、产科自动测量、自动NT测量、自动血管测量、血流量自动测量和实时血流量测量功能。 13、设备需具有图像数据存储、管理和回放功能。 14、设备需具有S-Video、DP、USB和DICOM3.0等数据传输接口。 15、设备需配备凸阵探头、线阵探头和相控阵探头各一把，其中凸阵探头频率范围需包含1-6MHz；线阵探头频率范围需包含3-12MHz；相控阵探头频率范围需包含1-4.5MHz。 16、设备需配备专用台车和三探头连接转换器。 17、需负责与我院现在用的HIS、LIS、PACS等信息化系统对接使用所发生的所有费用。（PACS系统，浙江格林蓝德信息技术有限公司） 设备运维技术服务 ： 为设备提供为期三年的设备运维技术服务。设备运维技术服务要求如下： 1、技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供不少于2次技术培训，须由厂家专业技术人员对采购人的设备操作人员就有关操作使用、应急处理等方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备所有的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至所有受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 2、设备运行维护 ： （1）日常巡检维护 ：提供设备运行巡检服务，定期对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患等内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 （2）设备性能维护：每年须免费提供不低于4次的设备维护保养服务，维护保养内容包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件等内容，并向采购人提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单等维护保养记录。 （3）应用维护：提供7*24小时在线或电话技术咨询服务，保证设备年开机率不小于95%。 3、免费对软件进行升级维护。 | 1 | 套 | 自验收合格之日起提供所投全部产品（含附属产品及附件）3年原厂包修 | 设备验收合格并收到发票后，采购人向中标人全额支付设备总货款；中标人完成每年设备运维技术服务并通过验收后，采购人向中标人支付当年设备运维技术服务费用。 |
| 4 | - 冲击波治疗仪 | 1、设备需采用气压冲击和立式可移动设计。 2、设备需配备≥6英寸彩色液晶触控屏，可显示工作压力值。 3、设备工作压力需包含1～4Bar可调，最大工作压力误差需≤10%，步进精度需≤0.1Bar。 4、设备工作频率需包含1～20 Hz可调，误差需≤5%，步进精度需≤1 Hz。 5、设备需配套≥6种治疗探头，需包含准直型和发散型探头。 6、设备最大能流密度需≥1.8mJ/mm²。 7、设备需内置多种各部位治疗方案。 8、设备需具有计数、显示和重置功能，可实现记录治疗过程。 9、设备需具有疼痛评估功能，包括动态VAS、静态VAS、睡眠VAS和面部表情测量等功能。 10、设备需具有患者数据管理及存储功能。 11、设备需具有双重过压安全保护功能。 设备运维技术服务 ： 为设备提供为期三年的设备运维技术服务。设备运维技术服务要求如下： 1、技术培训：每年为采购人的设备操作人员提供不少于2次技术培训，须由厂家专业技术人员对采购人的设备操作人员就有关操作使用、应急处理等方面内容进行详细培训，使受训人员能熟练掌握整套设备所有的使用方法以及操作命令的使用，了解系统的结构组成和工作原理，并组织对受训人员进行培训考核，直至所有受训人员考核合格，并向采购人提供培训和考核记录。 2、设备运行维护 ： （1）日常巡检维护 ：提供设备运行巡检服务，定期对设备运行状态、设备及外设的损耗情况、操作人员的操作规范性、故障和安全隐患等内容进行现场巡检，提出优化及改进建议，并向采购人提供巡检维护记录。 （2）设备性能维护：每年须免费提供不低于4次的设备维护保养服务，维护保养内容包含性能检测、电气安全性检测、设备校准、解决故障隐患、更换易损耗配件等内容，并向采购人提供设备校准报告、各项检测报告、更换的配件清单等维护保养记录。 （3）应用维护：提供7*24小时在线或电话技术咨询服务，保证设备年开机率不小于95%。 3、免费对软件进行升级维护。 | 3 | 台 | 自验收合格之日起提供所投全部产品（含附属产品及附件）3年原厂包修 | 设备验收合格并收到发票后，采购人向中标人全额支付设备总货款；中标人完成每年设备运维技术服务并通过验收后，采购人向中标人支付当年设备运维技术服务费用。 |