附件1：技术参数：

采购清单

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用低温治疗仪 | - 输出控制方式：2进2出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。 - 支持体腔、体表温度测量。 - 体温测量范围：0.1℃-49.9℃，分辨率为0.1℃ - 体温测量精度：±0.2℃ - 水温测量范围：0.1℃-49.9℃，分辨率为0.1℃ - 水温测量精度：±0.1℃ - 水温控制精度：±0.3℃ - 支持水温实时动态显示。 - 降温速率：≥1.5℃/min - 水毯材质：TPU聚氨酯材质，蜂窝状设计，降温快且均匀。 - 水毯表面均匀性：≤1℃。 - 固化程序：内置10个常用固化程序, 支持自定义，方便紧急时使用。 - 趋势图：具有体温，水温两条曲线实时显示，参数信息一目了然。 - 具有温度趋势存储及回顾和报警事件回顾功能。 - ≥4.0英寸液晶显示屏，全中文菜单操作，清晰直观。 - 支持掉探头脱落报警。 - 具有多重温度保护功能（2路软件保护，2路硬件保护）。 - 具有毯帽收纳管理功能。 | 台 | 2 | 20000 |
| 2 | 医用冷藏箱 | 1、设备需为立式设计，有效容积需≥50L。 2、设备制冷需采用风冷方式，并需采用绿色环保制冷剂。 3、设备工作温度需包含2℃～8℃可调。 4、设备需配备LED冷光源照明灯。 5、设备需配备不少于2层可调节的防腐蚀置物架。 6、设备需具有温度显示功能，显示精度需≤0.1℃。 7、设备需具有温度测试孔，可实现箱内温度监测。 8、设备需具有高低温报警、传感器故障报警和开门异常报警等声光报警功能。 | 台 | 1 | 4000 |