附件1：技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道注射泵 | - 屏幕为触摸屏，全中文显示。 - 双通道注射泵，两个通道界面独立控制，方便临床使用。 - 触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。 - IP44防水防尘。 - 可存储至少1000种药物。 - 自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml - 多种输液模式可选。 - 速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。 - 预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。 - 注射总量显示范围：0-9999.99ml。 - 注射精度: ≤±2%。 - KVO 速度：0.1-5ml/h 可调； - 具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。 - 阻塞压力范围：150 mmHg ～1000mmHg。 - 报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等。 - 再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音后自动恢复报警音，如有新报警则静音自动取消。 - 事件记录功能：能够存储、回放超过2000个事件。 - 电池工作时间：不小于5h。 | 台 | 22 | 5000 |
| 2 | 输液泵 | - 屏幕不小于3.0英寸，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。 - 速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。 - 快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。 - 输液精度≤±4.5%。 - KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。 - 具有多种输液模式可选。 - 动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值。 - 压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外剂量伤害患者。 - ≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。 - 气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小可调。 - 药物库功能：可存储≥1000种药物。 - 自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。 - 电池工作时间≥5小时@25ml/h。 - 防尘防水等级：IP44。 - 配套移动输液架。 | 台 | 10 | 3000 |