附件1：技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式空气消毒机 | 1、设备需适用于医疗机构监护室、治疗室和病房等空间的空气消毒。 2、设备消毒净化因子为等离子体（消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯）或紫外线循环风并兼具活性炭及负离子，消毒方式能够满足人机共存。 3、设备有效消毒作用空间需≥120m³，循环风量需大于有效消毒作用空间的8倍。 4、设备主机材质需为防水和耐腐蚀材质，便于日常清洁消毒及保养维护。 5、设备消毒时间设置需具有自动和手动设置功能，风速具有多档可调节功能，并具有故障报警功能。 6、应具有遥控操作器。 7、消毒效果测试：白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%，空气自然菌消亡率≥90.0%（需提供第三方权威机构的检测报告）。 8、安全性要求：空气消毒机运行时不得释放任何有毒有害物质。 | 台 | 4 | 2500 |