标的1：

| 耗材名称 | 规格或使用适应症 | 技术规格或主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一次性可视吸引管 | 各规格 | 该耗材与我院可视流产吸引手术设备配套使用，设备名称:可视流产吸引手术设备，规格型号:JSX-1，生产企业:重庆金山科技(集团)有限公司。 1.可视吸引管至少需具备6号、7号两种规格。 2.管身材质:与人体接触部分采用医用不锈钢制造，能承担人工流产术中的负压吸引值。 3.单管单腔技术，吸引通道更大，保证手术过程更顺畅。 4.一次性可视吸引管手柄上设置拍照和录像功能，可直接通过手柄的按钮实现图片及视频资料的采集。 |

- 标的2：

| 序号 | 耗材名称 | 规格或使用适应症 | 技术规格或主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A包 | 血液过滤管路及附件 | 各规格 | 1.本耗材为专机专用耗材，需能配套日机装床旁血滤机（规格型号：Aquarius(GE-F096-00)；生产厂家：日机装欧洲有限公司；产地：德国）使用。 2.一套管路适合多种治疗模式：CVVH ,CVVHD ,CVVHDF,SCUF等，并能在不同模式之间进行任意切换，方便临床在治疗过程中切换治疗模式。 3.颜色标识的管路，简单安全易使用安装，避免安装错误的发生。 4盘式一体化加热用于置换液加温，高效便捷可满足6L/H的加热需求，提高治疗安全性。 5.包装内含一个2升的预充液袋，和两个以上废液袋。 6.管路搭配连接器，方便连接血浆分离器或灌流器。 - 管路血容量100-200ML。 |
| B包 | 一次性使用胃管（鼻空肠管） | 16F，双腔，带导丝，长度1450mm以上 | 一、适应症： 对于各类危重患者，早期滋养型营养已成为共识，而各类危重患者往往同时存在胃肠道功能紊乱，或者由于手术原因不能经口进食，尽早留置鼻空肠管就成为常用的治疗措施，适用于胃瘫、食管或胃术后等不能经口进食的患者 二、产品要求： 该耗材需满足以下基本条件：16F，双腔，带导丝，长度1450mm以上。 |
| C包 | 封闭式吸痰管 | 儿童6Fr、8Fr、成人10Fr、12Fr、14Fr、16Fr | 1、规格型号：儿童6Fr、8Fr、成人10Fr、12Fr、14Fr、16Fr。 2、与真空负压系统或设备连接，供呼吸道吸痰液用。 |

- 标的3：

| 耗材名称 | 规格或使用适应症 | 技术规格或主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 高压造影注射器管路系统 | CT/磁共振动态增强耗材 | - 适用于欧力奇高压注射器（MR型号: Tennessee-2003、CT型号:CT-motion）设备需求，应无菌； - 鲁尔圆锥接头； - 管式吸药器应与造影注射器相适，吸药管壁厚应不小于0.5mm； - 连接管尺寸内径应不小于1.0mm，长度应不小于标称值25cm； - 连接管牢固应能承受不小于15N的静拉力，持续15s而无断裂； - 连接管密合能承受配套使用机型的额定液体压力30s无泄漏； - 防回流阀的回流方向应能承受连接管路路标称压力的水压30s无泄漏 ，在回流方向不大于2kPa的压力下应关闭； - 造影注射器上的外圆锥鲁尔接头的内径直径应不小于1.2mm； |

- 标的4：

| 耗材名称 | 规格或使用适应症 | 技术规格或主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 双极细电切环 | 各规格，用于良性前列腺增生症的手术治疗 | 1、产品适用范围 在内窥镜观察下，利用高频电流对前列腺组织和宫腔组织进行切除。 - 主要适应症 用于良性前列腺增生症的手术治疗 - 配套设备要求 需要和我院现有等离子射频手术系统配套使用（型号：ARS500，品牌：邦士医疗科技股份有限公司） |

- 标的5：

| 序号 | 耗材名称 | 规格或使用适应症 | 技术规格或主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A包 | 等离子双极电切电凝系统专用双极电极 | 各规格，用于内窥镜下的组织切割和凝血，泌尿外科手术中前列腺和膀胱肿瘤手术 | 1、与生产厂家珠海市司迈科技有限公司，型号SM10的，设备名称为等离子双极电切电凝系统配合使用 2、使用范围 用于内窥镜下的组织切割和凝血。泌尿外科手术中前列腺和膀胱肿瘤手术 3、电极为等离子双极电切电凝系统专用双极电极，可连接院内SM10主机使用，对软组织进行切割和凝血。 4、电极在手术中用生理盐水作为工作介质，无需负极板 |
| B包 | 可吸收性外科缝线 | 方针，1#、0#、2-0#、3-0#、4-0#、5-0# | 针线一体，用于妇产科、普外科、泌尿外科、骨科、急诊等开放手术，适用于腔镜手术各组织器官的缝合使用，方形针。 1. 方针持针处易夹持，不反转。减少调整角度次数，节约手术时间。 2. 针体强度、韧性、锋利度好，顺滑度极高，无钝针现象。 3.缝线张力强。 4. 线体柔软光滑不会出现组织拖拽现象，结扎方便、牢固。 5. 缝线生物相容性好，对人体无刺激，无过敏反应 |

- 标的6：

| 耗材名称 | 规格或使用适应症 | 技术规格或主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 穿刺针 | 适用于椎间盘突出或神经根管狭窄导致的下肢疼痛麻木的封闭性治疗，以及多节段椎间盘突出无法诊断明确责任节段的诊断性神经根阻滞术 | 治疗适应症： 适用于椎间盘突出或神经根管狭窄导致的下肢疼痛麻木的封闭性治疗，以及多节段椎间盘突出无法诊断明确责任节段的诊断性神经根阻滞术。产品要求: - 穿刺针包含针管和内针； - 针管外径约为0.3-3.0mm.针管，针管内径约为0.2-3.3mm； 3、内针外径约为0.12-2.9mm； 4、针尖约呈45°斜角 5、配套穿刺内心，穿刺靶点置入后透视位置好，可拔出内心注射药物，同时拔出内心后可置入导丝，引导置入微创套管，可与椎间孔镜系统及射频机匹配使用。 |

- 标的7：

| 耗材名称 | 规格或使用适应症 | 技术规格或主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用无菌揿针 | 直径约0.18-2.0mm，长度约0.6-2.0mm | 一、基本型号： 产品应为独立包装，直径约0.18-2.0mm ，长度约0.6-2.0mm。 二、适应症： 1、乳腺增生、2.乳腺结节、3.乳腺癌预防化疗呕吐恶心、4.各类肢体疼痛、5.产后催泌乳等乳腺科常见病症 三、产品要求： 1、揿针应一次性使用、无菌。 2、背胶采用医用级无菌胶布，高透气性、低致敏性，不影响皮肤的自然呼吸。 3、无菌揿针采用奥氏体不锈钢制成。 |

- 标的8：

| 耗材名称 | 规格或使用适应症 | 技术规格或主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 一次性穿刺活检针 | 约22G*15cm | 一、适用范围：产前诊断中羊膜腔穿刺 二、临床应用：产前诊断羊膜腔穿刺取羊水 三、规格型号： 约22G×15cm(国际上以G表示穿刺针外径，22G的穿刺针外径=（36-22）/20=0.7mm，15cm表示穿刺针长 |

- 标的9：

| 耗材名称 | 规格或使用适应症 | 技术规格或主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 创面修复生物材料 | 0.2g-2g | 产品适应症： 1、创面修复生物材料主要适用于骨缺失和软组织缺损 2、关节置换手术，预防关节沉降促进假体与关节融合。 3、脊柱融合手术，减少植骨量缩短融合时间。 |

- 标的10：

| 序号 | 耗材名称 | 规格或使用适应症 | 技术规格或主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A包 | 动脉扩张球囊（.18系统、.35系统） | 各规格，用于外周血管狭窄球囊扩张使用 | 一、治疗适应症： 用于外周血管狭窄球囊扩张使用 - 二、产品要求: 1、根据匹配导丝直径的不同分为2个系列即：匹配0.035"导丝球囊及匹配0.018"导丝球囊； 2、规格尺寸：直径约2mm-14mm；长度约20mm-300mm；推送杆长约150cm; 3、河南集采中标产品）.18系统（含高压）.35系统（含刻痕、静脉球囊）各规格 |
| B包 | 机械血栓抽吸导管 | 各规格，用于去除人体外周静脉血管中的血栓 | 备注： 一、治疗适应症： 用于去除人体外周静脉血管中的血栓。 二、产品要求: - 导管直径约4F-12F，导管有效长度约50cm-145cm，规格型号越多越好，满足各部位外周血管的需求 - 支撑性、柔顺性、透过性等要良好 3、使用过程中不会对血管产生损伤 |
| C包 | 静脉闭合导管：微波、射频 | 各规格，通过静脉腔内射频闭合治疗术治疗下肢大隐静脉曲张 | 一、主要用途：通过静脉腔内射频闭合治疗术治疗下肢大隐静脉曲张 二、产品要求: - 工作温度： 约120℃ 2、加热周期：≤20s 3、加热段长度：3cm或5cm或 7cm 4、时间/温度精度：±2s/±5ºC 5、导管尾端集成电缆，工作时不能有明显的发热现象 6、导管应兼容0.025"的导丝，可顺畅插拔于整个导管内，且插拔过程无阻力 7、河南集采中标产品各规格 |

- 标的11：

| 耗材名称 | 规格 | 技术规格和要求 |
| --- | --- | --- |
| 医用激光胶片（彩色激光胶片） | 8*10英寸 14*17英寸 | 8*10英寸 14*17英寸 需免费提供胶片自助打印机，无偿进行技术指导、设备安装、并与医院系统对接及日常运行。 |